原子吸收光谱仪

品牌介绍：

对品牌型号做简要介绍（如为进口品牌国产化需提供原厂声明并提供原厂经营许可证等证明材料，未提供视为进口品牌），并需提供以下材料：

材料一、近3年内福建省内所投标该型号产品至少5个使用单位清单，其中至少含1个以上厦门用户（需提供中标合同，通知书，网址截图，验收报告等佐证材料）。

材料二、同一品牌下同款产品的2款以上不同型号技术参数对比至少列举3点重要区别。（提供2款以上产品彩页的清晰彩印介绍，参数对标表列举至少3点重要区别，表格见附表）

硬件参数要求：

1.分体机型号：分为火焰原子吸收光谱仪和石墨炉原子吸收光谱仪，两者可单独工作。

2.至少含8灯位，分别为铁、锰、铜、锌、铅、镉、铝，铬8种元素灯。

3.单火焰原子吸收光谱仪要求：提供单火焰原子吸收光谱仪硬件配置，包含光学系统，光栅面积，波长范围，狭缝带宽，检测器类型，火焰原子化器，背景校正等配置详细介绍。

4.单石墨炉原子吸收光谱仪要求：提供单石墨炉原子吸收光谱仪硬件配置，包含光学系统，光栅刻线数，波长范围，狭缝带宽，检测器类型，石墨炉原子化器（温度控制，石墨炉加热方式，进样系统，背景校正方式），自动进样器，操作软件，分析软件等配置详细介绍，其中自动进样器位数不小于100位。

性能基本要求：

1.分别提供金属元素铝Al和铁Fe加标回收率机打证明和原始记录并清晰标注（Fe浓度控制在0.2mg/L，Al浓度控制在0.03mg/L）。

2.同一测试条件下5ppmCu，标明吸光度和RSD数值，提供原始记录。

3.同一测试条件下Cd，标明吸光度和RSD数值，提供原始记录。

4.石墨炉测1%NaCl中Pb,浓度10μg/L、20μg/L、30μg/L、40μg/L、50μμg/L相关系数，提供原始记录。

5.石墨炉测As，浓度2μg/L、4μg/L、6μg/L、8μg/L相关系数，提供原始记录。

6、石墨炉测Se，浓度2μg/L、4μg/L、6μg/L、8μg/L相关系数，提供原始记录。

7．火焰法测Cu，30min动态基线，提供原始记录。

配置基本要求：

1.火焰原子吸收光谱仪，石墨炉原子吸收光谱仪：1 套

2.配套空气压缩机和废液分离：1 套

3.配套循环冷却水系统：1 套

4.原厂空心阴极灯：8盏（铁、锰、铜、锌、铅、镉、铝，铬）

- 5.原厂一体化平台带横向加热石墨管：1根；

- 6.石墨炉自动进样器1套，包含自动进样器样品杯：500个；

- 7.中文操作软件：一套；

- 8.软件工作站及数据打印系统：一套。

- 9.（若干）

- 售后基本要求：

- 1.保修服务：安装验收合格后整机保修1年起。

- 2.售后服务：制造厂商在福建省内有专职的维修工程师，提供快捷的本地化服务。当设备发生任何故障或不能正常运转时，4小时电话响应，如故障问题仍无法解决，必须在接到买方通知后48小时内派员到现场解决问题。

- 3.提供仪器设备使用和维护的中文说明书，对仪器操作软件终生免费升级。（上述3点要求提供原厂声明文件加盖公章）

原子荧光光谱仪

品牌介绍：

对品牌型号做简要介绍（如为进口品牌国产化需提供原厂声明并提供原厂经营许可证等证明材料，未提供视为进口品牌），并需提供以下材料：

材料一、近3年内福建省内所投品牌的原子荧光光谱仪至少5个使用单位清单，其中至少含1个以上厦门用户（需提供中标合同，网页截图（含链接），验收报告等佐证材料）。

材料二、同一厂家下的原子荧光光谱仪的2款以上不同型号技术参数对比至少列举3点重要区别。（提供2款以上产品彩页的清晰彩印介绍，参数对标表列举至少3点重要区别，表格见附表）

硬件参数要求：

详细描述设备主要硬件，含蠕动泵或注射泵等进样泵设计，光路分析，检测器，载气要求，仪器操作界面，分析软件界面，废液收集装置，全自动进样器等，其中全自动进样器不少于100位。

性能基本要求：

- 1.提供金属元素汞Hg加标回收率机打证明和原始记录并清晰标注（Hg浓度控制在0.01ug/L）。

- 2.提供金属汞Hg，浓度0.01ug/L，0.02ug/L，0.04ug/L，0.08ug/L，0.1ug/L的相关曲线及原始数据含仪器条件。

- 3.提供金属汞Hg，浓度0.01ug/L，0.04ug/L，0.1ug/L三个浓度的七次精密度数据。

4.性能验证报告（含砷As，汞Hg的检出限，精密度等）

配置基本要求：

1.原子荧光主机1台：1 套

2.蠕动泵或注射泵进样系统：1 套

3.不少于100位自动进样器：1 套

4.原厂空芯阴极灯（砷、汞）：2只

5.数据处理系统、专用中文操作软件 ：1套

6.抗坏血酸、硫脲等化学试剂： 1套

7.装置废液桶（含带废气捕集）：1套

8.软件工作站及数据打印系统：1套

9.气路装置：1套

10.砷、汞标准溶液 1套；11.（若干）

- 售后基本要求：

- 1.保修服务：安装验收合格后整机保修1年起。

- 2.售后服务：制造厂商在福建省内有专职的维修工程师，提供快捷的本地化服务。当设备发生任何故障或不能正常运转时，4小时电话响应，如故障问题仍无法解决，必须在接到买方通知后48小时内派员到现场解决问题。

- 3.提供仪器设备使用和维护的中文说明书，对仪器操作软件终生免费升级。（上述3点要求提供原厂声明文件加盖公章）。

- 4.提供2份以上原子荧光用户单位加盖公章的满意度证明材料复印件。

附表

同一品牌下不同产品型号参数区别表

（备注：系列按档次从左到右由高到低填写，区别按重要性从上到下由高到低填写）

| 型号 | 高等产品类型:________________ | 中等产品类型:_______________ |
| --- | --- | --- |
|  | 高等型号1：________________ | 中等型号2：______________ |
| 区别 |  |  |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 不等 |  |  |

（本人已确认以上填写信息真实、完整、无误。）